## 4.3.16
ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ»					с=Б3вода/М3вода=	2
Протокол калибровки №____					1)расчет по МЗ,БЗ
Наименование прибора:				ННК - 139					alpha	alpha*alpha
Дата калибровки:				18.05.2016	19.05.2016	20.05.2016				1,6	2,56	124 мм
Средство калибровки:				СО водонасыщенной пористости					1,75	3,0625	A	B	C
Источник:				Pu-Be №А59, активность 2,4*1011 Бк					1,8181818182	3,305785124	801,78	-2579,29	2074,91
Установка УАК-ГК с источником Ra-226 №5.06, активность 4,22*106 Бк
1. Показания при измерении водонасыщенной пористости МЗ,БЗ:					1,8571428571	3,4489795918	156 мм
Расчет допустимой относит.погрешности по формуле 4,2+2,3*(40/Кп-1)					1,8823529412	3,5432525952	A	B	C
Градуировочная характеристика Кп= A*alphaˆ2+B*alpha+C, %					1,9	3,61	10670,33	-39270,97	36130,73
Относительный параметр alpha = Nмз/Nбз*Nбзв/Nмзв,уе
	Кп, %	Измеренное значение, имп/2сек			alpha	Кп, расч. %	Отн.погр. %			1,9130434783	3,6597353497	216 мм
		МЗ, ННК-25	БЗ, ННК-50				Факт.	Допуск		1,9230769231	3,6982248521	A	B	C
	Вода	1,000	2,000					1,9310344828	3,7288941736	46028,56	-174986,39	166304,93
d = 124 мм	0,6	4,000	5,000		1,6	0,60
	16,6	7,000	8,000		1,75	16,60	0,00	7,44		1,9375	3,75390625	295 мм
	35,8	10,000	11,000		1,8181818182	35,80	0,00	4,47		1,9428571429	3,7746938776	A	B	C
Градуировочные коэффициенты 124				А=	801,78	-2579,29	С=	2074,91		1,9473684211	3,7922437673	130517,33	-503485,87	485554,73
d = 156 мм	0,7	13,000	14,000		1,8571428571	0,7
	16,6	16,000	17,000		1,8823529412	16,6	0,00	7,44		3)расчет по М3в/М3м					4) расчет по Б3в/Б3м
	35,8	19,000	20,000		1,9	35,8	0,00	4,47		0,25	0,0625	Коэффициенты по М3в/М3м 124 мм				0,4	0,16	Коэффициенты по Б3в/Б3м 124 мм
Градуировочные коэффициенты 156				А=	10670,33	-39270,97	С=	36130,73		0,1428571429	0,0204081633					0,25	0,0625
d = 216 мм	0,7	22,000	23,000		1,9130434783	0,70				0,1	0,01	1991,1111111111	-931,5555555556	109,0444444444		0,1818181818	0,0330578512	801,7777777778	-627,8222222222	123,4444444444
	16,6	25,000	26,000		1,9230769231	16,60	0,00	7,44
	35,8	28,000	29,000		1,9310344828	35,80	0,00	4,47		0,0769230769	0,0059171598	Коэффициенты по М3в/М3м 156 мм				0,1428571429	0,0204081633	Коэффициенты по Б3в/Б3м 156 мм
Градуировочные коэффициенты 216				А=	46028,56	-174986,39	С=	166304,93		0,0625	0,00390625					0,1176470588	0,0138408304
				0,0526315789	0,0027700831	34711,7333333333	-5942,0166666667	252,3833333333		0,1	0,01	10670,3333333333	-3410,3666666667	270,1333333333
d = 295 мм	0,7	31,000	32,000		1,9375	0,7000000001
	16,6	34,000	35,000		1,9428571429	16,6	0,00	7,44		0,0454545455	0,0020661157	Коэффициенты по М3в/М3м 216 мм				0,0869565217	0,0075614367	Коэффициенты по Б3в/Б3м 216 мм
	35,8	37,000	38,000		1,9473684211	35,8	0,00	4,47		0,04	0,0016					0,0769230769	0,0059171598
Градуировочные коэффициенты 295				А=	130517,33	-503485,87	С=	485554,73		0,0357142857	0,0012755102	160673,333333333	-16645,2666666666	425,3333333333		0,0689655172	0,0047562426	46028,5583333332	-9127,8416666667	446,3833333333

Допустимая основная относительная погрешность ± 15%
Заключение:					0,0322580645	0,0010405827	Коэффициенты по М3в/М3м 295 мм				0,0625	0,00390625	Коэффициенты по Б3в/Б3м 295 мм
Калибровал:					Муллаянов А.И.					0,0294117647	0,0008650519					0,0571428571	0,0032653061
Инженер-метролог:					Юсупов Э.Т.					0,027027027	0,0007304602	471225,833333337	-34646,6166666669	627,9833333333		0,0526315789	0,0027700831	130517,333333333	-18583,4666666667	652,3333333333
Расчет по МЗ,БЗ